## Temperature Probe Calibration
| Measurement 1 |  |  | Measurement 2
Input Ref | Input Resistance | Measured Temperature | Calculated Temperature | Input Resistance | Measured Temperature | Calculated Temperature
80 | 130.765 | 78.8 | 79.5476 |  |  | -243.7648
70 | 127.035 | 69.2 | 69.7965 |  |  | -243.7648
60 | 123.222 | 59.4 | 59.8604 |  |  | -243.7648
50 | 119.42 | 49.7 | 49.9853 |  |  | -243.7648
40 | 115.585 | 39.9 | 40.0572 |  |  | -243.7648
30 | 111.722 | 30.1 | 30.0898 |  |  | -243.7648
20 | 107.863 | 20.4 | 20.166 |  |  | -243.7648
10 | 103.952 | 10.6 | 10.1424 |  |  | -243.7648
0 | 100.084 | 0.9 | 0.26258 |  |  | -243.7648

## Digital Temperature Calibration
|  | 2873C395000000D3 | 2821F096000000D1 | 2970A495000000CA
Time | Ref Temperature | Sensor 1: | Sensor 2: | Sensor 3: | Room Temperature
0:00 | 10.6 | 13 | 13.01 | 13.69 | 20
0:05 | 12 | 13.68 | 13.87 | 14.25
0:10 | 12.9 | 14.31 | 14.52 | 14.86
0:16 | 13.7 | 14.88 | 15.08 | 15.38
0:21 | 14.4 | 15.41 | 15.59 | 15.83
0:26 | 15 | 15.88 | 16.06 | 16.25
0:32 | 15.6 | 16.26 | 16.44 | 16.61
0:00 | 43.8 | 40.52 | 40.96
0:05 | 41.9 | 38.46 | 39.04
0:10 | 40 | 37.31 | 36.63
0:16 | 38.3 | 35.06 | 35.82
0:21 | 36.6 | 33.6 | 34.44
0:26 | 35.2 | 32.31 | 33.26
0:32 | 34 | 31.17 | 32.18
0:37 | 32.8 | 30.14 | 31.23
0:42 | 31.7 | 29.12 | 30.31
0:48 | 30.7 | 28.32 | 29.58
0:53 | 29.8 | 27.55 | 28.89
0:58 | 29.1 | 26.88 | 28.36
1:04 | 28.4 | 26.38 | 27.83
1:09 | 27.9 | 25.83 | 27.4
1:15 | 27.2 | 25.31 | 26.93
1:20 | 26.7 | 24.89 | 26.64
1:25 | 26.2 | 24.54 | 26.31
1:31 | 25.9 | 24.16 | 26.04